|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 26.09.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке аспиратора, ЈН бр 22/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

Заинтересовани понуђач је поставио Наручиоцу следећa питањa:

- Техничком спецификацијом конкурсне документације под тачком 1 тражи се високи вакум. Да ли је у питању прикључак на централни вакум или је у питању посебна јединица?

Одговор Наручиоца је :

-   у питању је посебнa јединицa.

2.   С обзиром да је у питању аспиратор за одстрањивање садржаја из горњих дисајних путева и горњег дела дигестивног тракта ниво нормалне сукције је од 40 до 50 литара у минути. Техничком спецификацијом захтевано је 90 литара у минути,  мишљење  заинтресованог лица је да је 50 литара више него задовољавајуће.

Одговор Наручиоца је :

-   слажемо се са примедбом  и Наручилац ће у том делу кориговати техничку спецификацију.

3.    Појашњењем техничке спецификације дозволили сте тежину апарата од 20 кг. да ли је могуће понудити апарат од 21 кг.

Одговор Наручиоца је:

-изменом техничке спецификације дата је могућност понуђачима да понуде апарат тежине ≥ 17 кг.

4.    Техничком спецификацијом конкурсне документације под тачком 2 захтеван је проток ваздуха од 10-15 литара у минути. Да ли је могуће понудити аспиратор са протоком од 20 литара у минути?

Одговор Наручиоца је:

-               Не, потребно је понудити већ захтевани аспиратор са навединим протоком ваздуха.

5.     Техничком спецификацијом конкурсне документације под тачком 2 ограничена је тежина аспиратора до 4 кг. Да ли је могуће понудити аспиратор незанто тежи од 4,3 кг?

Одговор Наручиоца је:

Не, потребно је понудити аспиратор тежине до 4 кг.

Комисија за јавне набавке