## Obrazac strukture cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
JN 12/18-O - NABAVKA MEDICINSKE OPREME
Datum i broj PONUDE: | [6 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [6 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [6 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [6 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [6 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [6 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [6 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
Osoba za kontakt i funkcija: | [6 empty] | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Јеd. меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a |  | Vrednost partija |  |  | Garantni rok, u mesecima | Rokovi (u danima)
[8 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om |  | Isporuke | Važnost ponude
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 | Partija 1 - ULTRAZVUČNI KOLOR DOPLER APARAT
|  | 1. Osnovne karakteristike 1.1.Intergrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min. 19" (inča), na veštačkoj ruci i mogućnošću pomeranja u svim smerovima 1.2 Rezolucija monitora minimalno 1280 X minimalno 1024 1.3 Operativna tabla podesiva po visini sa pozadinskim osvetljenjem tastera 1.4 Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 10 inča) osetljiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima 1.5 Integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem koja se izvlači iz operativne table za manje zauzeće prostora 1.6 Minimalno 15 tastera na operativnoj tabli se može programirati po želji korisnika 1.7 Visoka pokretljivost aparata sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta 1.8 Minimalno 3 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi 1.9 Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije 1.10 Modovi snimanja: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Doppler Imaging" 1.11 Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 40 cm 1.12 Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopler slike u formatu jedna pored druge i jedna ispod druge 1.13 Dinamički opseg sistema, minimalno 210 dB 1.14 Maksimalni broj slika u sekundi u B modu minimalno 500 fps 1.15 Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu minimalno 350 fps 1.16 Minimalno 192 hardverska transmitera 2. Napredne funkcije 2.1 "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehnikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i sl. sa minimum 3 radne frekvencije na svim ponuđenim sondama 2.2 Prostorno komponovanje slike radi smanjenja šuma u realnom vremenu, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, itd. 2.3 Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B-modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, iScan, QuickScan, ATO.. ili ekvivalent 2.4 Automatska optimizacija bazne linije i opsega brzina PW/CW modu jednim pritiskom na dugme 2.5 Neka od naprednih kolor dopler tehnika za bolji prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent. Ne priznaje se direkcioni "Power" dopler. 2.6 Automatsko trasiranje u PW dopler modu sa merenjem 2.7 Uključena opcija Trapezoidnog skeniranja 2.8 Automatsko merenje intima-media kompleksa 2.9 Standardni paketi merenja 2.10 Mogućnost nadogradnje za skeniranje sa kontrastima 2.11 "Speckle Reduction" opcija 2.12 Mogućnost nadogradnje programom za elastografiju na obe ponuđene sonde sa prikazom uživo krive kompresije i mogućnošću merenja odnosa tvrdoće dve regije 2.13 Aparat mora imati tehniku poboljšanja prikaza igle prilikom biopsije (navesti ime tehnike) 2.14 Mogućnost zumiranja (uvećanja slike) pre i posle zamrzavanja 2.15 Mogućnost izbora dela slike koji se uvećava ("Spot Zoom" ili ekvivalent) 2.16 Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta i povećanja granulacije slike ("HD Zoom" ili ekvivalent) 2.17 Mogućnost nadogradnje "Shear Wave" elastografijom na obe ponuđene sonde 2.18 Mogućnost nadogradnje programom za Fuzioni imidžing na obe ponuđene sonde 3. Arhiviranje i umrežavanje 3.1 Cine memorija minimum 250 MB 3.2 Prospetivno i retrospektivno snimanje klipova 3.3 Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB, Flash memoriju 3.4 Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu 3.5 Mrežna konekcija minimum 1000 Mbps 3.6 Aparat ima minimum 3 USB porta 3.7 Aparat se može nadograditi sledećim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrive, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage 3.8 Mogućnost izrade od strane korisnika personalizovanih izveštaja na aparatu sa mogućnošču izvozva u PDF formatu i mogućnost priključenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja 3.9 Mogućnost priključenja biplanarnih konveks/konveks i konveks/linear i laparoskopiskih sondi 4. Sonde i pribor 4.1 Konveksna sonda opsega radnih frekvencija 2,0 - 6,0 MHz ili šireg vidnog polja najmanje 65° bez primene tehnika proširenog vidnog polja 4.2. Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 58 mm sa minimalno 192 kristalna elementa 4.3 Crno - beli terminalni štampač |  | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 1
2 | Partija 2- KOLICA ZA PODELU TERAPIJE
| 1 | Kolica za podelu terapije, dva nivoa. Kolica izradjena od čeličnih profila završno zaštićena plastificiranjem. Noseća površina izrađena od polistirola. Noseće površine na obodima formirane tako da sprečavaju oticanje tečnosti usled eventualnog prosipanja. Pokretljivost obezbedjena točkovima sa kočnicom. Dimenzije: 70cmx50cmx80cm (dxšxv) |  | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 2
M.P. _____________________
potpis ovlašćenog lica

## Tehnicka specifikacija
ОPŠTA BOLNICA LESKOVAC
12. ТЕHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara) MEDICINSKE OPREME, JN 12/18-О
Part. br. | Red,broj | NAZIV | Jed. mere | Količina | Broj rešenja ALIMS-a | Proizvođač | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Partija 1 - Ultrazvučni kolor dopler aparat
| 1 | 1. Osnovne karakteristike 1.1.Intergrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min. 19" (inča), na veštačkoj ruci i mogućnošću pomeranja u svim smerovima 1.2 Rezolucija monitora minimalno 1280 X minimalno 1024 1.3 Operativna tabla podesiva po visini sa pozadinskim osvetljenjem tastera 1.4 Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 10 inča) osetljiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima 1.5 Integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem koja se izvlači iz operativne table za manje zauzeće prostora 1.6 Minimalno 15 tastera na operativnoj tabli se može programirati po želji korisnika 1.7 Visoka pokretljivost aparata sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta 1.8 Minimalno 3 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi 1.9 Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije 1.10 Modovi snimanja: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Doppler Imaging" 1.11 Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 40 cm 1.12 Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopler slike u formatu jedna pored druge i jedna ispod druge 1.13 Dinamički opseg sistema, minimalno 210 dB 1.14 Maksimalni broj slika u sekundi u B modu minimalno 500 fps 1.15 Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu minimalno 350 fps 1.16 Minimalno 192 hardverska transmitera 2. Napredne funkcije 2.1 "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehnikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i sl. sa minimum 3 radne frekvencije na svim ponuđenim sondama 2.2 Prostorno komponovanje slike radi smanjenja šuma u realnom vremenu, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, itd. 2.3 Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B-modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, iScan, QuickScan, ATO.. ili ekvivalent 2.4 Automatska optimizacija bazne linije i opsega brzina PW/CW modu jednim pritiskom na dugme 2.5 Neka od naprednih kolor dopler tehnika za bolji prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent. Ne priznaje se direkcioni "Power" dopler. 2.6 Automatsko trasiranje u PW dopler modu sa merenjem 2.7 Uključena opcija Trapezoidnog skeniranja 2.8 Automatsko merenje intima-media kompleksa 2.9 Standardni paketi merenja 2.10 Mogućnost nadogradnje za skeniranje sa kontrastima 2.11 "Speckle Reduction" opcija 2.12 Mogućnost nadogradnje programom za elastografiju na obe ponuđene sonde sa prikazom uživo krive kompresije i mogućnošću merenja odnosa tvrdoće dve regije 2.13 Aparat mora imati tehniku poboljšanja prikaza igle prilikom biopsije (navesti ime tehnike) 2.14 Mogućnost zumiranja (uvećanja slike) pre i posle zamrzavanja 2.15 Mogućnost izbora dela slike koji se uvećava ("Spot Zoom" ili ekvivalent) 2.16 Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta i povećanja granulacije slike ("HD Zoom" ili ekvivalent) 2.17 Mogućnost nadogradnje "Shear Wave" elastografijom na obe ponuđene sonde 2.18 Mogućnost nadogradnje programom za Fuzioni imidžing na obe ponuđene sonde 3. Arhiviranje i umrežavanje 3.1 Cine memorija minimum 250 MB 3.2 Prospetivno i retrospektivno snimanje klipova 3.3 Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB, Flash memoriju 3.4 Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu 3.5 Mrežna konekcija minimum 1000 Mbps 3.6 Aparat ima minimum 3 USB porta 3.7 Aparat se može nadograditi sledećim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrive, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage 3.8 Mogućnost izrade od strane korisnika personalizovanih izveštaja na aparatu sa mogućnošču izvozva u PDF formatu i mogućnost priključenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja 3.9 Mogućnost priključenja biplanarnih konveks/konveks i konveks/linear i laparoskopiskih sondi 4. Sonde i pribor 4.1 Konveksna sonda opsega radnih frekvencija 2,0 - 6,0 MHz ili šireg vidnog polja najmanje 65° bez primene tehnika proširenog vidnog polja 4.2. Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 58 mm sa minimalno 192 kristalna elementa 4.3 Crno - beli terminalni štampač | kom | 1
2 | Partija 2- Kolica za podelu terapije
| 1 | Kolica za podelu terapije, dva nivoa. Kolica izradjena od čeličnih profila završno zaštićena plastificiranjem. Noseća površina izrađena od polistirola. Noseće površine na obodima formirane tako da sprečavaju oticanje tečnosti usled eventualnog prosipanja. Pokretljivost obezbedjena točkovima sa kočnicom. Dimenzije: 70cmx50cmx80cm (dxšxv) | kom | 1
M.P.
Potpis ovlašćenog lica