## Obrazac strukture cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
JN 28/19-M -Medicinska oprema
Datum i broj PONUDE: | [6 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [6 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [6 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [6 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [6 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [6 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [6 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
Osoba za kontakt i funkcija: | [6 empty] | Nоsilac plat.prometa:
Broj part. | Red. Broj | NAZIV | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Јеd. меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a |  | Vrednost |  |  | Garantni rok,u mesecima | Rokovi (u danima)
[8 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om |  | Isporuke | Važnost ponude
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 | Partija 1 - EKG aparat "Nihkon kohden" ili odgovarajući
|  | Minimalne tehničke karakteristike ЕKG aparata: 1. Portabilni 3-kanalni EKG aparat 2. Prikazuje istovremeno 12 EKG odvoda na pozadinski osvetljenom ekranu 3. Veličina dijagonale LCD ekrana: minumum 4.5" 4. Integrisani termički pisač snima 3 EKG traga istovremeno, na papiru širine min. 60mm 5. Taster za brzo izvlačenje papira iz pisača 6. Manuelno ili automatsko snimanje EKG zapisa 7. Periodično snimanje kompletnog EKG zapisa sa podesivim vremenom ponavljanja od 1 do 60min ili šire 8. Snimanje EKG ritma u trajanju od min. 60s 9. Automatska analiza EKG zapisa 10. Brzina akvizicije EKG signala: minimalno 8000 uzoraka/sekund 11. Brzina analize EKG signala: minimalno 500 uzoraka/sekund 12. CMRR faktor: minimalno 110dB 13. Ulazna impedansa: minimalmo 50MOhm 14. Tolerancija offset-a na elektrodama: minimalno ±550mV 15. EMG filter 25/35Hz, AC filter 50/60Hz i filter visokih frekvencija 75/100/150Hz 16. Integrisana folijska tastatura sa tasterima 17. Taster za direktno štampanje kopije poslednjeg kompletno snimljenog EKG zapisa 18. Strujno i baterijsko napajanje (minimalno 120min) sa integrisanim punjačem 19. Integrisani punjač za bateriju 20. Memorisanje minimalno 40 EKG zapisa u internoj memoriji 21. Zaštićen od defibrilacije 22. Težina sa baterijom: maksimalno 2kg 23. Potreban pribor:  Desetožilni EKG kabl, 1kom  Prekordijalne elektrode i štipaljke (6+4), 1 set  Akumulatorska baterija, 1kom  Termalni papir, 10 kom  Uputstvo za upotrebu, |  | ком | 1
Ukupna vrednost partije 1
Napomena: Оpšta bolnica Leskovac poseduje EKG aparate tipa „Nihkon kohden“ za koje ima servisnu podršku i poželjno je da ponuđači ponude aparate navedenog proizvođača ili njegov ekvivalent
2 | Partija 2 - Defibrilator
|  | Мinimalne tehničke karakteristike defibrilatora: 1.Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje, 2. TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5'' sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara 3.Аparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu 4. Papučice treba da imaju ugrđeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa 5. Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270Ј ili minimum 3 sata kontinuiranog ЕКG monitoringa 6. Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju 7. Izbor nivoa energije defibrilacije: оd 2 do 270Ј ili više, bifazično 8. Brzina punjenja оd 0 dо 200Ј: maksimalno 4 sekunde, pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju 9. Brz oporavak bazne linije ЕКG-а nakon defibrilacije: maksimalno 3 sekunde 10.Аutomatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije 11.Аutomatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda 12. Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog sistema uz memorisanje rezultata 13. Svetlosni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata 14. Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije 15. Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpО2, ЕtCО2, RR i apnea vreme 16. Automatska detekcija signala pejsinga 17. Аutomatska detecija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima 18. Аutomatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanju u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min.20s) 19. Memorisanje aritmija,Trend 1-24 časova, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućeg izveštaja 20. Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma 21. Integrisani 2-kanalni termički printer 22. Radna temperatura u opsegu оd -5 do +45 stepeni ili šire 23. Nivo zaštite IP44 ili bolji 24.Моgućnost nadogradnje za monitoring SpО2 i ЕtCO2 (intubirano i neintubirano) 25. Potreban pribor: *ЕKG kabl sa 3 voda --- 1 коm *Аkumulatosrka baterija --- 1 коm *Termalni papir --- 10 кom *Uputstvo za upotrebu --- 1kom |  | ком | 1
Ukupna vrednost partije 2
Potpis ovlašćenog lica
М.П.

## Tehnicka specifikacija
ОPŠTA BOLNICA LESKOVAC
12. ТЕHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara) medicinska oprema, JN 28/19-M
Red,broj part. | NAZIV | Jed. mere | Količina | Broj rešenja ALIMS-a | Proizvođač | Posebne napomene
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2: Partija 1 -EKG aparat "Nihkon kohden" ili odgovarajući
| Minimalne tehničke karakteristike ЕKG aparata: 1. Portabilni 3-kanalni EKG aparat 2. Prikazuje istovremeno 12 EKG odvoda na pozadinski osvetljenom ekranu 3. Veličina dijagonale LCD ekrana: minumum 4.5" 4. Integrisani termički pisač snima 3 EKG traga istovremeno, na papiru širine min. 60mm 5. Taster za brzo izvlačenje papira iz pisača 6. Manuelno ili automatsko snimanje EKG zapisa 7. Periodično snimanje kompletnog EKG zapisa sa podesivim vremenom ponavljanja od 1 do 60min ili šire 8. Snimanje EKG ritma u trajanju od min. 60s 9. Automatska analiza EKG zapisa 10. Brzina akvizicije EKG signala: minimalno 8000 uzoraka/sekund 11. Brzina analize EKG signala: minimalno 500 uzoraka/sekund 12. CMRR faktor: minimalno 110dB 13. Ulazna impedansa: minimalmo 50MOhm 14. Tolerancija offset-a na elektrodama: minimalno ±550mV 15. EMG filter 25/35Hz, AC filter 50/60Hz i filter visokih frekvencija 75/100/150Hz 16. Integrisana folijska tastatura sa tasterima 17. Taster za direktno štampanje kopije poslednjeg kompletno snimljenog EKG zapisa 18. Strujno i baterijsko napajanje (minimalno 120min) sa integrisanim punjačem 19. Integrisani punjač za bateriju 20. Memorisanje minimalno 40 EKG zapisa u internoj memoriji 21. Zaštićen od defibrilacije 22. Težina sa baterijom: maksimalno 2kg 23. Potreban pribor:  Desetožilni EKG kabl, 1kom  Prekordijalne elektrode i štipaljke (6+4), 1 set  Akumulatorska baterija, 1kom  Termalni papir, 10 kom  Uputstvo za upotrebu, | kom | 1
2 | 2: Partija 2 - Defibrilator
| Мinimalne tehničke karakteristike defibrilatora: 1.Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje, 2. TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5'' sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara 3.Аparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu 4. Papučice treba da imaju ugrđeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa 5. Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270Ј ili minimum 3 sata kontinuiranog ЕКG monitoringa 6. Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju 7. Izbor nivoa energije defibrilacije: оd 2 do 270Ј ili više, bifazično 8. Brzina punjenja оd 0 dо 200Ј: maksimalno 4 sekunde, pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju 9. Brz oporavak bazne linije ЕКG-а nakon defibrilacije: maksimalno 3 sekunde 10.Аutomatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije 11.Аutomatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda 12. Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog sistema uz memorisanje rezultata 13. Svetlosni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata 14. Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije 15. Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpО2, ЕtCО2, RR i apnea vreme 16. Automatska detekcija signala pejsinga 17. Аutomatska detecija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima 18. Аutomatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanju u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min.20s) 19. Memorisanje aritmija,Trend 1-24 časova, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućeg izveštaja 20. Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma 21. Integrisani 2-kanalni termički printer 22. Radna temperatura u opsegu оd -5 do +45 stepeni ili šire 23. Nivo zaštite IP44 ili bolji 24.Моgućnost nadogradnje za monitoring SpО2 i ЕtCO2 (intubirano i neintubirano) 25. Potreban pribor: *ЕKG kabl sa 3 voda --- 1 коm *Аkumulatosrka baterija --- 1 коm *Termalni papir --- 10 кom *Uputstvo za upotrebu --- 1kom | kom | 1
Потпис овлашћеног лица
М.П.