Opšta bolnica Leskovac

Svetozara Markovića 110

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke dobara – Potrošni materijal za medicinski infektivni otpad broj JN 39/19-М, daje se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA ZA PARTIJU 1:

- Naručilac  je propisao da ponuđena dobra moraju biti izrađena i označena u skladu sa standardima UN 3291 i BS 7320:1990.

Standard BS 7320, izdat od strane British Standards (BS), verzija iz 1990 god, je povučen iz upotrebe 2012 (!) godine i zamenjen standardom BS EN ISO 23907:2012, koji je takođe u februaru ove godine zamenjen ažuriranom verzijom BS EN ISO 23907:2019-1 koja je trenutno na snazi.

Obzirom da standard koji naručilac zahteva je povučen iz upotrebe pre nekoliko godina i nije važeći, molimo da se izvrši korekcija i navede pomenuta aktuelna verzija standarda koja je u upotrebi.

2)  Naručilac ističe da ponuđena dobra moraju biti izrađena i uskladena sa pomenutim standardima,  ali nigde ne navodi na koji način se to dokazuje?

Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentaciie i predvidi dostavijanje sertifikata za pomenute standarde kao dokaz o ispunjenosti uslova.

- Naručilac zahteva debljinu zida 2.2 mm za kontejnere od 1:3 L.

Napominjemo naručiocu da na ovaj nagin krši Član 10. ZJN, navodenjem tehničkih specifikaciia čime onemogućuie obezbeđivanie Sto veće konkurenciie. Obzirom da je kod većine proizvođača nepisani standard za debljinu zida od minimum 1.5 mm do 2 mm, navođenje određene debljine zida od 2.2 mm ukazuje na direktno favorizovanje određenog ponudača. Debljina zida nije krucijalan faktor za kvalitet, neprobojnost i autoklavabilnost konteinera. te ie potpuno bespotrebno navodenie ovog parametra, posebno ako se uzme u obzir da naručilac zahteva usklađenost sa strukovnim standardima iz ove oblasti, čime definitivno osigurava kvalitet ponuđenih dobara, a između ostalog i garanciju da su proizvodi neprobojni, odnosno bezbedni za korišćenie.

ODGOVORI NA PITANJA ZA PARTIJU 1:

- Naručilac će delimično prihvatiti primedbu potencijalnog ponuđača i izmeniti konkursnu dokumentaciju i tehničku specifikaciju. Kako je pomenuti standard poslednju izmenu imao ove godine Naručilac neće prihvatiti primedbu za navođenje istog jer bi time smanjio konkurenciju među potencijalnim ponuđačima .

1

- Naručilac u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji nije naveo da ponuđena dobra moraju biti izrađena i usklađena sa bilo kojim standardima,  pa samim tim ne treba ni dostavljati dokaze o posedovanju istih.

- Naručilac će prihvatiti primedbu potencijalnog ponuđača i izvršiti izmenu u opisu dobara koji se odnosi na debljinu zida kantica i umesto tražene debljine zida od 2,2mm tražiće kantice čija je debljina zida minimalno 1,5mm.

Sve izmene u konkursnoj dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji su na stranama 6, 7, 23 i 25.

U Leskovcu, 27.11.2019.godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE